| 项目名称 | 郑州人民医院高清电子内窥镜系统项目 |
| --- | --- |
| 技术参数: 一、高清图像处理装置（2套） - 各投标品牌所投主机为各投标品牌目前在国内销售最高端主机 - 具有DVI、SDI、CVBS、S-VIDEO等信号输出方式 - 具有电子放大功能 - 具有结构强调和色彩强调功能 - 具有画中画功能 - 具有≥3种冻结模式可选 - 具有≥3种的测光模式选择功能 - 特殊光模式：≥3种 - 冷光源：LED光源，光源寿命≥30,000小时 - 医用显示器：≥32寸，分辨率≥1920x1080 - 主机及光源使用寿命≥10年 二、高清电子胃镜（1条） - 视野角:≥140° - 观察距离：≤2~100mm - 视野方向:直视 - 弯曲角度：向上≥210°，向下≥120°,向左≥100°，向右≥100° - 先端部外径：≤ 10.2mm - 插入部外径:≤9.9mm - 活检孔内径：≥2.8mm - 具有副送水功能 三、高清电子治疗胃镜（4条） - 视野角： ≥140° - 视野深度：≤3—l00mm - 视野方向：0°直视 - 弯曲角度：向上≥210°，向下≥120°,向左≥100°，向右≥100° - 先端部外径：≤10.2mm - 插入部外径：≤9.9mm - 活检孔内径：≥3.2mm - 具有副送水功能 四、高清电子放大胃镜（1条） - 视野角： ≥140° - 视野深度：≤3—l00mm - 视野方向：0°直视 - 弯曲角度：向上≥210°，向下≥120°,向左≥100°，向右≥100° - 先端部外径：≤10.2mm - 插入部外径：≤9.9mm - 活检孔内径：≥2.8mm - 具有光学变焦功能 - 具有副送水功能 五、高清电子肠镜（3条） - 视野角： ≥170° - 视野深度： ≤2—l00mm - 视野方向： 直视 - 弯曲角度： 向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160° - 先端部外径： ≤13.2 mm - 插入部外径： ≤12.8mm - 活检孔内径： ≥ 3.8mm - 具有副送水功能 六、高清电子治疗肠镜（1条） - 视野角： ≥170° - 视野深度： ≤2—l00mm - 视野方向： 直视 - 弯曲角度： 向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160° - 先端部外径： ≤13.2 mm - 插入部外径： ≤12.8mm - 活检孔内径： ≥4.2mm - 具有副送水功能 配置清单： - 高清图像处理装置2套 - 内窥镜冷光源2套 - 高清电子胃镜1条 - 高清电子治疗胃镜4条 - 高清电子放大胃镜1条 - 高清电子肠镜3条 - 高清电子治疗肠镜1条 - 内镜专用台车2辆 - 医用显示器2套 |  |