超高端CT技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 超高端X射线体层摄影设备（CT） | 1 |  |
| 2、 | 功能及软件 |  |  |
|  | 头颈部血管分析高级后处理软件包 |  |  |
|  | 支持头颈部血管一键提取，无需平扫数据，头颈部DSA剪影去骨，支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑，中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏，一键分割和提取动脉瘤，动脉瘤体积、截面积、直径自动计算，自动去除静脉窦，对血管狭窄异常进行手动标记，狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率，血管多参数计算：长度、直径、面积、角度。 |  |  |
|  | 心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包 |  |  |
|  | 支持一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等，在一个应用下可满足，无需切换多个应用，一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告，TAVR术前规划相关多参数计算：主动脉瓣环的长短径/面积、主动脉窦的长短径/面积、窦管连接处的长短径/面积、左心室流出道的长短径/面积、升主动脉的长短径/面积、左冠状窦至瓣环距离、右冠状窦至瓣环距离、股动脉位置和长度，心功能计算，心肌定量计算，斑块分割和成分计算，血管狭窄异常标记和定量计算，多点中心线追踪，自动中心线提取和标识，左右冠脉口自动定位，主动脉瓣环平面自动定位。 |  |  |
|  | 肺实质分析高级后处理软件包 |  |  |
|  | 支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示，肺气肿量化测量和颜色标记，肺自动分割，肺叶自动分割，肺轮廓编辑，肺裂线调整、肺叶结果编辑，气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示，气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数，中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑，根据密度高低阈值调节的肺密度分析， |  |  |
| - 4. | 肺结节分析高级分析算法： |  |  |
|  | 具备肺结节自动检测与分割，支持实性、磨玻璃、混合性结节提取及轮廓线编辑，自动测量结节直径、体积、CT值等参数，自动计算不同密度成分占比并以图文形式展示，支持同一患者不同时间点两个序列的图像比较与同步翻页阅片，支持随访数据结节传递（半自动分割）及结节变化曲线评估。 |  |  |
| - 5. | 肝脏评估高级分析算法： |  |  |
|  | 具备平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载与同步浏览，自动肝脏分割提取，自动肝动脉、门静脉、肝静脉分割提取，病灶半自动分割，提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取，肝段分割模板≥6种，最多支持≥8个肝段的分割。 |  |  |
| - 6. | 结肠分析高级分析算法： |  |  |
|  | 具备自动结肠分割、自动中心线提取，支持电子清肠（自动清除残留造影剂）、一键隐藏小肠仅显示结肠结构，自动息肉检测与分割，可使用手动标记工具标记并分割可疑息肉，提供息肉参数信息（体积、长短径、CT值、距肛门距离），支持腔内漫游（结肠内窥视图）以发现可疑息肉，并提供多视图显示功能（结肠展开视图、MPR、腔内视图、全VR上查看分割后息肉）。 |  |  |
| - 7. | 肿瘤评估高级分析算法： |  |  |
|  | 具备≥8个随访时间点加载、任意时间点对比显示与自动配准，支持半自动分割肺结节、肝脏肿瘤及淋巴结，可编辑轮廓修正肿瘤大小，一键匹配传播标记至其他时间点，全面统计体积、长径、短径、倍增时间、CT值及变化率，并以曲线、表格展示趋势，提供RECIST及RECIST 1.1标准评估肿瘤。 |  |  |
| - 8. | 体部血管分析高级分析算法： |  |  |
|  | 具备体部血管一键提取（无需平扫数据）、泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）及探针手动去骨，支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑，提供中心线自动提取、追踪、编辑及显示/隐藏，支持血管狭窄异常手动标记及狭窄程度计算（参考面选取、面积、直径、狭窄率），支持血管多参数计算（长度、直径、面积、角度），并提供一键式结构化报告（可将计算结果、截图直接发送至报告）。 |  |  |
| - 9. | 骨结构评估高级分析算法： |  |  |
|  | 具备自动肋骨提取、标记、3D显示及单/多肋骨CPR显示，支持手动标记肋骨骨折并记录至列表，同时自动标记颈椎、腰椎、胸椎椎间盘，并支持多组椎间盘批处理重建。 |  |  |
| - 10. | 齿科分析高级分析算法： |  |  |
|  | 齿科全景图，齿科剖面图 |  |  |
| - 11. | 能谱成像及高级分析算法： |  |  |
|  | 具备能谱扫描与重建技术，单圈能谱轴位扫描范围≥16cm，提供虚拟单能量图像（40-190keV）、最佳CNR图像、混合增强图像、有效原子序数图像、电子密度图像，≥6种基物质对图像（均含工作站截图），并具备能谱去金属伪影、能谱曲线、直方图分析、散点图分析、图像融合（可设不同伪彩）、脂肪定量、水肿识别、脑出血/造影剂外渗鉴别、脑容积、肺结节分析、肺栓塞分析、骨密度测量、碘含量测量、低keV下肝脏门静脉优化显像、低keV下下肢动静脉优化显像及VRT显示功能。 |  |  |
| - 12. | 灌注成像及高级分析算法 |  |  |
|  | 具备灌注扫描与图像重建技术，无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm、灌注采样最短间隔时间≤1s及非等间隔采样功能，神经系统一站式成像（一次对比剂注射完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像），提供脑部灌注分析软件包（卒中协议、肿瘤协议、头部运动校正、自动去骨分割、自动脑脊液分割、自动/手动动静脉点选择、血管抑制屏蔽、CBV/CBF/MTT/TTP/PS/Tmax等参数伪彩标记显示、自动计算感兴趣区面积/最大/最小/平均值、自动绘制时间密度曲线、自动生成中心线对称ROI及对称ROI对比统计分析、根据灌注参数阈值计算缺血半暗带与梗死/缺血区、不同程度滤波降噪）、自动计算ROI面积/最大/最小/平均值/标准差、自动绘制时间密度曲线、参数图像与解剖图像进行2D/3D融合显示），以及体部灌注分析软件包（肝脏/肺部/肿瘤/肾脏/胰腺/脾脏/子宫灌注协议、运动校正、自动/手动软组织分割、自动/手动肝动脉和门静脉选择、血管抑制屏蔽、BV/BF/HAP/PVP/HPI/PS/MTT/TTP等参数计算、 |  |  |
| - 13、 | 心血管成像及高级后处理软件包 |  |  |
| - 13.1 | 心脏扫描与图像重建技术、心电门控技术及门控装置、床旁心电图显示、主控台心电图显示、单心动周期冠脉成像技术、单心动周期心功能成像技术、胸痛三联一站式成像技术、TAVI一站式成像技术、心脑联合一站式成像技术、前瞻式门控轴扫成像、心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相、回顾式螺旋扫描、心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距、自动心律不齐检测和曝光调整、ECG自动管电流调制、图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据、最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相、冠脉运动伪影校正技术、针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供 |  |  |
| - 13.1.1 | 具备无心电门控心脏扫描技术、具备异常心率自适应功能、具备早搏跳过功能、 提供（提供操作控制台截图） |  |  |
| - 13.2 | 心血管高级后处理软件包、冠脉分析支持多期相数据加载、心脏自动分割、腔室自动分割、冠脉自动分割、中心线自动提取、中心线自动命名、中心线编辑、区域增长（血管，软组织）、单点冠脉半自动提取、多点冠脉半自动提取、提供 |  |  |
| - 13.2.1 | 手动编辑：裁剪、橡皮擦、狭窄近端远端距离测量 、管径轮廓编辑、狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）、斑块半自动提取、斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）、斑块结果编辑、斑块参数统计、虚拟血管内超声显示、心功能分析支持多期相数据加载及查看、瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）、腔室结果编辑、长短轴编辑：提供 |  |  |
| - 13.2.2 | 支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数、支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数： |  |  |
| - 13.2.3 | 自动标记心肌、牛眼图显示室壁运动位移、厚度、电影播放心脏多时相运动、标记并以伪彩区分钙化点、钙化点修改，支持用户确认或重命名钙化点、支持钙化点增加、以质量积分计算钙化积分、以agatston积分计算钙化积分、以体积积分计算钙化积分、提供 |  |  |
| - 13.2.4 | 支持快速保存功能，用户可以一键式的将冠脉VR MPR等截图按预设进行保存、高级后处理结果一键发送到结构化报告：提供 |  |  |
| - 14、 | 灌注成像及高级后处理软件包 |  |  |
| - 14.1 | 灌注扫描与图像重建技术、无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm、灌注采样最短间隔时间≤1s、灌注非等间隔采样功能、支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像、提供 |  |  |
| - 14.1.1 | 脑部灌注分析软件包：卒中协议、肿瘤协议、头部运动校正、自动去骨分割、自动脑脊液分割、自动动静脉点选择、同时支持手动选取动静脉点、血管抑制屏蔽不参与计算的血管、支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数、自动绘制感兴趣区的时间密度曲线、自动生成中心线对称的ROI、对称ROI对比统计分析、根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算、不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪：提供 |  |  |
| - 14.1.2 | 头部灌注参数：支持CBV、CBF、MTT、TTP、PS、Tmax、等参数计算，并以伪彩标记显示（提供工作站截图） |  |  |
| - 14.2 | 体灌注分析软件包、肝脏灌注分析协议、肺部灌注分析协议、肿瘤灌注分析协议、肾脏灌注分析协议、胰腺灌注分析协议、脾脏灌注分析协议、子宫灌注分析协议、运动校正、自动/手动软组织分割、自动肝动脉和门静脉选择、同时支持手动定义肝动脉和门静脉、血管抑制屏蔽不参与计算的血管、支持自动计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差、自动绘制感兴趣区的时间密度曲线、将参数图像和解剖图像进行3D 或2D 融合，直观显示灌注参数和解剖功能：提供 |  |  |
| - 14.2.1 | 体部灌注分析参数： 支持BV、BF、HAP、PVP、HPI、PS、MTT、TTP等参数计算（提供工作站截图） |  |  |
| - 15、 | 4D动态成像及高级后处理软件包 |  |  |
| - 15.1 | 动态扫描与图像重建技术、摇篮床动态扫描最大范围≥40cm、动态扫描非等间隔采样功能、70kV动态成像、提供 |  |  |
| - 15.2 | 4D动态分析软件包、多期相数据运动校正、选择多时刻点进行数据融合、动态数据电影播放功能、自动绘制感兴趣区的时间密度曲线、自动头部去骨、自动体部去骨、动静脉自动分离、支持通过区域生长编辑血管：提供 |  |  |
| - 16. | 能谱成像及高级后处理软件包 |  |  |
| - 16.1 | 单圈能谱轴位扫描范围：≥16cm |  |  |
| - 16.2 | 虚拟单能量图像（40-190keV）、能谱扫描与重建技术、最佳CNR图像、混合增强图像、有效原子序数图像、电子密度图像、提供 |  |  |
| - 16.3 | 基物质对图像：具备6种（提供工作站截图） |  |  |
| - 16.4 | 水-碘基物质对图像、水-钙基物质对图像、钙-碘基物质对图像、尿酸-钙基物质对图像、水-HAP基物质对图像、 肝脂基物质对图像：具备以上（提供工作站截图） |  |  |
| - 16.5 | 能谱去金属伪影功能、能谱曲线、直方图分析工具、散点图分析工具、图像融合：将不同的功能图像进行融合显示，可设置不同的伪彩、脂肪定量功能、水肿识别功能、脑出血/造影剂外渗鉴别功能、脑容积、肺结节分析功能、肺栓塞分析功能、骨密度测量功能、碘含量测量功能、低keV下肝脏门静脉优化显像功能、低keV下肢动脉/下肢静脉优化显像功能、VRT显示功能：以上具备 |  |  |
| - 17. | 体部血管分析高级后处理软件包 |  |  |
|  | 体部血管一键提取，无需平扫数据、泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）、探针手动去骨、支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑、中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏、支持对血管狭窄异常进行手动标记、支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率、支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度、一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告：以上具有 |  |  |
| - 18. | 结肠分析高级后处理软件包 |  |  |
| - 18.1 | 自动结肠分割、自动中心线提取、一键小肠隐藏，仅显示结肠结构、自动息肉检测和分割、可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记或分割 、腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织、多视图显示功能，可在结肠展开（视图、MPR 图像、腔内视图、全VR） 图像上查看分割后的息肉组织：以上具备 |  |  |
| - 18.2 | 支持电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能 |  |  |
| - 18.3 | 提供息肉参数信息：体积、长短径，CT值，距离肛门距离 |  |  |
| - 19. | 肺结节分析高级后处理软件包 |  |  |
|  | 肺结节自动检测和分割、支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节、结节轮廓线可编辑、自动测量结节直径、体积、CT值等参数、自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示、支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片、支持结节传递：随访数据的结节半自动分割、支持评估结节的变化曲线：以上具备 |  |  |
| - 20. | 肝脏评估高级后处理软件包 |  |  |
| - 20.1 | 平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览：自动肝脏分割提取：自动血管分割提取（肝动脉、门静脉、肝静脉）：病灶支持半自动分割：提供 |  |  |
| - 20.2 | 提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取 |  |  |
| - 20.3 | 肝段分割模板≥6种：最多支持肝段分割数量≥8段 |  |  |
| - 21. | 骨结构评估高级后处理软件包 |  |  |
| - 21.1 | 自动肋骨提取：自动肋骨标记：自动肋骨3D显示：自动单肋骨CPR显示：自动多肋骨CPR显示：提供 |  |  |
| - 21.2 | 支持手动肋骨骨折标记并记录至列表：支持自动椎间盘标记，包含颈椎、腰椎、胸椎：支持多组椎间盘批处理重建同时进行 |  |  |
| - 22. | 齿科分析高级后处理软件包 |  |  |
|  | 齿科全景图：齿科剖面图：提供 |  |  |
| - 23. | 肿瘤评估高级后处理软件包 |  |  |
| - 23.1 | 可同时加载的随访检查时间点数≥8个 |  |  |
| - 23.2 | 自定义任意时间点之间对比显示：不同时间点图像之间的自动配准：半自动肺结节分割：半自动肝脏肿瘤分割：半自动淋巴结分割：通过编辑轮廓线修正肿瘤大小：在单个时间点上标记的病灶可一键匹配、传播到其他时间点：以上具有 |  |  |
| - 23.3 | 提供全面的肿瘤统计参数：体积、长径、短径、倍增时间、CT值和变化率等：通过曲线、表格查看肿瘤的体积和大小的变化趋势：以上具有 |  |  |
| - 23.4 | RECIST标准评估肿瘤情况：RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：以上具有 |  |  |
| - 3 | 数据采集系统 |  |  |
| - 3.1 | *基本要求：单源等距探测器物理排数≥256排且必须具备深度学习图像降噪功能；双源探测器排数≥2×96排且搭载Fast 3D Camera；立体双层探测器≥2×128排且水平床移动速度≥600mm/s（以上需提供NMPA注册证附件证明） |  |  |
|  | 探测器类型：光子探测器或宝石探测器或镨黄金探测器、或时空探测器 |  |  |
|  | 单圈轴位扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥192层x2 |  |  |
|  | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥16cm |  |  |
|  | 探测器Z轴排列：具备等距探测器排列技术 |  |  |
|  | 具备等距探测器排列且每排物理单元实际最小个数≥890个 |  |  |
|  | 探测器物理单元总数≥220000个 |  |  |
|  | 探测器Z轴单元最小像素尺寸（探测器Z轴覆盖总宽度/探测器排数）≤0.6mm |  |  |
|  | 数据采样率（View/圈）≥4700view/圈 |  |  |
|  | 探测器散射光子比例≤9% |  |  |
|  | 具备3D防散射栅格 |  |  |
|  | X线球管和高压发生器系统 |  |  |
|  | 球管等效热容量≥32MHU |  |  |
|  | 球管阳极最大散热率≥1600kHU/min |  |  |
|  | 焦点个数≥3 |  |  |
|  | 最小焦点尺寸≤0.4mm x 0.8mm |  |  |
|  | 最大焦点尺寸≤1.1mm x 1.2mm |  |  |
|  | *高压发生器最大实际功率（非等效）：单源等距探测器排数：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且高压发生器功率≥101kW或单源等距探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW或双源探测器≥96排×2且高压发生器功率≥120kW或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW（提供NMPA注册证附件证明） |  |  |
|  | 最低输出管电流≤10mA |  |  |
|  | 最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA |  |  |
|  | 管电流步进≤1mA |  |  |
|  | 最长连续曝光时间≥100s |  |  |
|  | 最低管电压≤70kV |  |  |
|  | 最高管电压≥140kV |  |  |
|  | 管电压可选档数≥6档 |  |  |
|  | 具备X轴方向飞焦点 |  |  |
|  | 球管使用液态金属轴承技术（提供NMPA注册证附件证明） |  |  |
|  | 扫描机架 |  |  |
|  | *机架物理最快转速（非等效）≤0.25s/圈 |  |  |
|  | *机架孔径≥80cm（提供NMPA注册证附件证明） |  |  |
|  | 机架物理倾斜角度（非数字倾角）≥±30° |  |  |
|  | 焦点到探测器距离≥110cm |  |  |
|  | 焦点到等中心点距离≥60cm |  |  |
|  | 机架冷却方式：风冷或水冷 |  |  |
|  | 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 |  |  |
|  | 机架控制面板：具备 |  |  |
|  | 语音呼吸导航系统：具备 |  |  |
|  | 视觉呼吸导航系统：具备 |  |  |
|  | 内外激光定位灯：具备 |  |  |
|  | 扫描床 |  |  |
|  | 最大水平移动范围≥200cm |  |  |
|  | 最大螺旋可扫描范围≥200cm |  |  |
|  | 最大水平移床速度≥200mm/s |  |  |
|  | 垂直升降最低位置≤50cm |  |  |
|  | 垂直升降最高位置≥95cm |  |  |
|  | 最大垂直升降速度≥55mm/s |  |  |
|  | 水平定位精度≤±0.25mm |  |  |
|  | 最大承重≥250kg |  |  |
|  | 扫描床控制脚踏开关：提供 |  |  |
|  | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者的CT检查：提供 |  |  |
|  | 一体化扫描床托盘架，方便患者随身物品放置：提供 |  |  |
|  | 一体化扫描床纸床单架：提供 |  |  |
|  | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供 |  |  |
|  | 扫描导航系统 |  |  |
|  | 3D摄像采集系统：具备 |  |  |
|  | 自动等中心定位技术：具备 |  |  |
|  | 全身智能识别定位点：≥18个（提供操作控制台截图） |  |  |
|  | 智能定位技术：具备头部、颈部、胸部、腹部、脊柱、上肢、下肢、盆腔等部位自动识别（提供操作控制台截图） |  |  |
|  | 患者上床后可智能识别全身位置：具备 |  |  |
|  | 可识别的患者体位种类≥8种 |  |  |
|  | 具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 |  |  |
|  | 具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 |  |  |
|  | 具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 |  |  |
|  | 具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况 |  |  |
|  | 具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV |  |  |
|  | 具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 |  |  |
|  | 主控制台及重建计算机系统 |  |  |
|  | 主控台计算机CPU≥4核 |  |  |
|  | 主控台计算机内存≥16GB |  |  |
|  | 主控台硬盘容量≥1TB |  |  |
|  | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥1,000,000幅 |  |  |
|  | 主控台计算机操作系统：Windows 7或Windows 10 |  |  |
|  | 重建计算机CPU≥8核 |  |  |
|  | 重建计算机内存≥16GB |  |  |
|  | 重建计算机硬盘容量≥1TB |  |  |
|  | 支持CD/DVD读取和刻录 |  |  |
|  | 具备USB外置硬盘接口 |  |  |
|  | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  |  |
|  | 扫描和重建参数 |  |  |
|  | 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm |  |  |
|  | 单圈轴扫采集层数≥512层 |  |  |
|  | 轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.25s |  |  |
|  | *螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm（提供操作控制台截图） |  |  |
|  | 单次螺旋连续扫描时间≥100s |  |  |
|  | 螺旋扫描最大螺距≥1.8 |  |  |
|  | 螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.25s |  |  |
|  | 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 |  |  |
|  | 提供门控和非门控融合扫描功能 |  |  |
|  | 单圈轴位扫描最大采集层数模式下层厚：≤0.6mm（提供操作控制台截图） |  |  |
|  | 单圈螺旋扫描最大采集层数模式下层厚：≤0.6mm（提供操作控制台截图） |  |  |
|  | 最大扫描FOV≥50cm |  |  |
|  | 双能量扫描最大FOV≥50cm |  |  |
|  | 重建FOV范围≥50cm |  |  |
|  | 最大扩展重建FOV≥80cm |  |  |
|  | 最大图像重建矩阵≥1024x1024 |  |  |
|  | 最小CT值（非扩展）≤-1000HU |  |  |
|  | 最大CT值（非扩展）≥3200HU |  |  |
|  | 图像重建速度≥60幅/秒 |  |  |
|  | 具备宽体散射伪影校正算法 |  |  |
|  | 具备宽体锥束重建算法 |  |  |
|  | 具备智能冠脉时相推荐功能 |  |  |
|  | 图像质量 |  |  |
|  | X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥22lp/cm |  |  |
|  | Z方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm |  |  |
|  | 低对比度分辨率2mm@0.3%≤22mGy |  |  |
|  | 剂量控制方案 |  |  |
|  | 扫描剂量预估：提供 |  |  |
|  | 结构化剂量报告：提供 |  |  |
|  | 剂量监控和预警：提供 |  |  |
|  | 实时定位像：提供 |  |  |
|  | 3D智能管电流调制：提供 |  |  |
|  | 70kV低剂量扫描模式：提供 |  |  |
|  | 60kV超低剂量扫描模式：提供 |  |  |
|  | 10mA肺部超低剂量扫描技术：提供 |  |  |
|  | 自动管电压推荐：提供 |  |  |
|  | 根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 |  |  |
|  | 出厂儿童协议：提供 |  |  |
|  | 胸腹部智能剂量调制优化：提供 |  |  |
|  | ECG门控剂量调制技术：提供 |  |  |
|  | Auto kV自动管电压推荐：提供 |  |  |
|  | 临床应用软件 |  |  |
|  | 多平面重建（MPR）：提供 |  |  |
|  | 最大密度投影（MIP）：提供 |  |  |
|  | 最小密度投影（MinP）：提供 |  |  |
|  | 曲面重建（CPR）：提供 |  |  |
|  | 容积三维重建（VR）：提供 |  |  |
|  | 区域生长：提供 |  |  |
|  | 表面重建（SSD）：提供 |  |  |
|  | 提供多种容积三维重建模板：提供 |  |  |
|  | 三维仿真内窥镜显示功能：提供 |  |  |
|  | 图像剪影功能：提供 |  |  |
|  | 电影模式图像浏览功能：提供 |  |  |
|  | 组织裁剪功能：提供 |  |  |
|  | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供 |  |  |
|  | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供 |  |  |
|  | 多期增强扫描技术：提供 |  |  |
|  | CTA血管造影技术：提供 |  |  |
|  | CTU尿路造影技术：提供 |  |  |
|  | 造影剂自动跟踪技术：提供 |  |  |
|  | 小剂量团注跟踪测试技术：提供 |  |  |
|  | 脑出血测量技术：提供 |  |  |
|  | 脑容积测量技术：提供 |  |  |
|  | 提供超真实物理渲染技术 |  |  |
|  | 胸腹连扫剂量调制优化：具备在同一个kV下，使用不同的平均mAs完成一次胸腹连扫（提供操作控制台截图） |  |  |
|  | 原厂图像后处理工作站 |  |  |
|  | *提供原厂原装服务器架构工作站，由服务器端软件和客户端软件构成（工作站和CT主机为同一制造商，提供NMPA官网注册证信息截图及链接，注明服务器及客户端架构） |  |  |
|  | 计算机CPU≥2核 |  |  |
|  | 计算机内存≥16GB |  |  |
|  | 硬盘容量≥1TB |  |  |
|  | 操作系统：Windows 10 |  |  |
|  | 原厂图像后处理工作站 |  |  |
| - 14.1 | 高压注射器 | 1 |  |
| - 14.2 | 双有创监护仪 | 1 |  |
| - 14.3 | 4M医用显示屏 | 2 |  |
| - 14.4 | 影像工作站 | 2套 |  |