| 高端3.0T核磁共振技术规格及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 |  | 参数要求 |
| *投标机型总体要求:为保证设备的可靠性，各家必须提供双源射频技术的3.0T磁共振或更高主磁场强度的磁共振;品牌须提供相应最新技术平台。 |  |  |  |
| 一、 | 高级应用平台功能： |  |  |
| 1 | 压缩感知技术或以压缩感知为核心的快速成像技术 |  | 具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代，厂商推出相应技术，应注明技术名称。 |
| 2 | 全身动态成像压缩感知技术、全身静态成像压缩感知技术 |  | 具备 |
| 3 | 磁敏感加权成像 |  | 支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示 |
| 4 | 超短/零回波成像技术 |  | 厂商应具备推出相应技术，应注明技术名称。 |
| 5 | 超短/零回波技术可以用于关节成像、 |  | 具备 |
| 6 | 小视野弥散成像技术 |  | 厂商应具备推出相应技术，应注明技术名称。 |
| 7 | 自由呼吸腹部多期动态增强技术、三维动脉自旋标记成像技术、动态增强定量分析（DCE技术）及高级后处理、多次激发弥散成像技术、多b值体素内不相干运动弥散成像技术（IVIM）、不打药冠脉成像技术、脂肪定量技术、虚拟弥散成像技术、多部位智能扫描技术 |  | 具备 |
| 8 | 头部智能扫描 |  | 具备，无需激光定位，一键进床 |
| 9 | 脊柱智能扫描、膝关节智能扫描、腹部智能扫描、肩关节智能扫描、 |  | 具备，全自动一键完成 |
| 10 | 心脏智能扫描 |  | 具备，自动生成≥7个标准平面，全自动一键完成 |
| 11 | 独立原厂高级影像后处理工作站、BOLD高级后处理、波谱高级后处理、脑灌注高级后处理、弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理、参数定量高级后处理、图像融合高级后处理、血管分析高级后处理、心功能分析高级后处理、心流量分析高级后处理、超真实渲染功能 |  | 具备 |
| ★12 | 基于人工智能的磁共振加速或重建技术：提供，请需提供最新的磁共振AI加速或重建技术，如AIR Recon DL、DeepRecon、DeepResolve、IQMR、SupMR等类似技术，并提供相关证明 |  | 具备 |
| 二、 | 高级临床应用软件： |  |  |
|  | 神经成像软件包、体部系统软件包、骨关节成像软件包、肿瘤成像软件包、儿科成像软件包、血管成像软件包、心脏成像软件包、妇产成像软件包。 |  | 具备 |
| 技术参数： |  |  |
| 一、 | 磁体系统 |  |
| 1.1 | 磁场强度 | ≥3.0T |
| 1.2 | 发射频率 | ≥127MHz |
| 1.3 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 1.4 | 抗电磁干扰 | 具备 |
| 1.5 | 磁体稳定性 | ≤0.1ppm/h |
| 1.6 | 磁场均匀度，典型值(Typical) | 采用V-RMS24planeplot测量法。以下参数，请提供datasheet证明 |
| 1.6.1 | 10cmDSV | ≤0.001ppm |
| 1.6.2 | 20cmDSV | ≤0.015ppm |
| 1.6.3 | 30cmDSV | ≤0.05ppm |
| 1.6.4 | 40cmDSV | ≤0.33ppm |
| 1.6.5 | 50cmDSV | ≤2.3ppm |
| 1.7 | 匀场方式 | 主动匀场+被动匀场 |
| 1.8 | 高阶匀场 | 具备，五通道高阶匀场 |
| 1.9 | 磁体重量（含液氦） | ≥4400kg |
| 1.10 | 磁体长度 | ≤172cm |
| 1.11 | 病人检查孔径 | ≥65cm |
| 1.12 | 磁体线圈冷却方式 | 液氦制冷 |
| 1.13 | 液氦消耗率 | ≤0.0升/年 |
| 1.14 | 液氦容积 | ≥1400L |
| 1.15 | 冷头类型 | 4K冷头 |
| 1.16 | 5高斯线范围（X轴)×Y轴×Z轴） | ≤5.0m×3.1m |
| 1.17 | Z轴最大视野 | ≥50cm |
| 二、 | 梯度系统 |  |
| 2.1 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| 2.2 | 梯度冷却方式 | 水冷 |
| 2.3 | 最大单轴梯度场强度（工程值，非有效值/非峰值/非等效值，X/Y/Z轴可同时达到） | ≥60mT/m（提供技术白皮书datasheet证明） |
| 2.4 | 最大单轴梯度切换率（工程值，非有效值/非峰值/非等效值，X/Y/Z轴可同时达到） | ≥200T/m/s |
| 2.5 | 最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到 | 具备 |
| 2.6 | 梯度降噪技术 | 具备 |
| 2.7 | 最大占空比 | 100% |
| 2.8 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.9 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 三、 | 射频系统 |  |
| 3.1 | 独立射频放大器个数（非转换器）≥2个，且独立可调射频源≥2个 | 具备，需要提供双射频源发射系统 |
| 3.2 | 每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度 | 具备 |
| 3.3 | 射频发射总功率 | ≥36kW |
| 3.4 | 射频功率放大器类型 | 水冷/数字接口 |
| 3.5 | 发射线圈免调谐 | 具备 |
| 3.6 | 单个扫描视野单次成像独立射频接收通道数 | ≥64 |
| 3.7 | 接收动态范围（1Hz带宽） | ≥165dB |
| 3.8 | 噪声系数 | ＜0.5dB |
| 3.9 | 全数字解调及滤波技术 | 具备 |
| 3.10 | 射频能量监控 |  |
| 3.10.1 | 实时数字化射频能量监控 | 具备 |
| 3.10.2 | 实时数字化射频能量短期积累监控 | 具备 |
| 3.10.3 | 实时数字化射频能量长期积累监控 | 具备 |
| 3.11 | 射频接收线圈及相关技术 | 线圈通道数计算不得组合累加，为独立线圈通道数。 |
| 3.11.1 | 正交发射/接收体线圈 | 具备 |
| 3.11.2 | 头颈联合线圈 | 具备，≥24通道 |
| 3.11.3 | 体部相控阵线圈 | 具备，≥24通道（仅上片，非组合），需提供具备超柔技术的线圈，为保证患者检查的舒适性，不接受普通铜片材质的表面相控阵线圈 |
| 3.11.4 | 脊柱相控阵线圈 | 具备，≥32通道（非组合），线圈物理长度≥100cm |
| 3.11.5 | 大柔性多功能线圈 | 具备，≥12通道，需提供具备超柔技术的线圈，为保证患者检查的舒适性，不接受普通铜片材质的表面相控阵线圈 |
| 3.11.6 | 小柔性多功能线圈 | 具备，≥12通道，需提供具备超柔技术的线圈，为保证患者检查的舒适性，不接受普通铜片材质的表面相控阵线圈 |
| 3.11.7 | 颈动脉专用线圈 | 具备，≥8通道 |
| 3.11.8 | 扫描床面表面线圈接口数 | ≥5个 |
| 四 | 计算机系统 |  |
| 4.1 | 中央处理器 | 四核，主频≥3.0GHz |
| 4.2 | 中央处理器位数 | ≥64位 |
| 4.3 | 内存容量 | ≥48GB |
| 4.4 | 硬盘容量 | ≥1TB |
| 4.5 | 图像存储容量（512*512） | ≥4,800,000幅 |
| 4.6 | 显示器分辨率 | ≥1920x1080 |
| 4.7 | 显示器大小及规格 | ≥23.8英寸，医用级彩色显示器 |
| 4.8 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 4.9 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 4.10 | 重建计算机内存容量 | ≥192GB |
| 4.11 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 4.12 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
| 五、 | 后处理接口 |  |
| 5.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 5.2 | DICOM3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist,MPPS等功能） | 具备 |
| 5.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
| 六、 | 感知系统 |  |
| 6.1 | 非接触式生理探测系统 | 具备 |
| 6.2 | 高精度生理探测传感器:≥2个 | 具备 |
| 6.3 | 生理探测传感器位置:集成于磁体内 | 具备 |
| 6.4 | 无接触式探测呼吸触发信号 | 具备 |
| 七、 | 扫描参数 |  |
| 7.1 | X轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.4 | 最小FOV | ≤5mm |
| 7.5 | 最薄层厚3D | ≤0.05mm |
| 7.6 | 最大弥散加权b值 | ≥10000 |
| 7.7 | DTI最大方向 | ≥256 |
| 7.8 | 最薄层厚2D | ≤0.1mm |
| 八、 | 扫描技术与序列 |  |
| 8.1 | 自旋回波序列（FSE） |  |
| 8.1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |
| 8.1.2 | 组织弛豫时间测量自选回波序列 | 具备 |
| 8.1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |
| 8.1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |
| 8.1.5 | 单次激发快速自选回波序列 | 具备 |
| 8.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 8.1.7 | 快速脂肪饱和技术 | 具备 |
| 8.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 8.1.9 | 反转恢复（IR），包括 | 具备 |
| 8.1.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 8.1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR） | 具备 |
| 8.1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 8.1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 8.1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 8.1.15 | 短TI反转回波水脂分离成像 | 具备 |
| 8.1.16 | 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） | 具备 |
| 8.2 | 梯度回波(2D/3D) |  |
| 8.2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像 | 具备 |
| 8.2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |
| 8.2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.6 | 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 8.2.7 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 8.2.8 | 三维成像技术 | 具备 |
| 8.3 | 平面回波成像技术（EPI） |  |
| 8.3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 8.3.2 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 8.3.3 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 8.3.4 | 反转EPI | 具备 |
| 8.3.5 | 高分辨EPI采集 | 具备 |
| 8.4 | 神经系统成像技术 |  |
| 8.4.1 | 高分辨解剖成像、高分辨率内耳三维成像技术 | 具备 |
| 8.4.2 | 全脊髓成像 | 具备 |
| 8.5 | 弥散成像技术 |  |
| 8.5.1 | ADC成像、各向同性采集、各向异性采集、ADC值测量、ADC值测量、自动采集处理、单次激发DWI、多次激发DWI、矢状位弥散成像、自动生成ADC图、可选优化B值、 | 具备 |
| 8.6 | 血管成像技术 |  |
|  | 时飞法技术(2D/3D)、流入法采集技术（2D/3D）、连续多层3D时飞法技术、动静脉分离成像技术、磁转移动静脉分离成像技术(MTC)对比技术、最大密度投影技术、可变反转角度射频技术、多层层面重建技术、2D/3D水成像技术（MRCP,MRU）、电影采集回放功能、实时互动最大密度投影技术、 | 具备 |
| 8.7 | 伪影消除技术 |  |
|  | 流体补偿、呼吸补偿、呼吸导航技术、流动校正梯度波形技术、区域饱和技术、卷积伪影去除技术、自旋回波运动伪影消除技术、自由呼吸技术、图像滤波增强技术、K空间降噪技术、环形伪影抑制技术 | 具备 |
| 8.8 | 节时技术 |  |
|  | 半扫描技术、全方向部分编码采集技术、矩形视野采集技术、三维重叠连续采集技术、一维并行采集技术、二维并行采集技术、时空并行采集技术、部分回波采集 | 具备 |
| 8.9 | 其他成像技术 |  |
| 8.9.1 | 短TRTE快速成像功能、三维定位系统、放射状片层定位技术、扫描暂停、可变带宽技术、预扫描技术、信噪比显示功能、静音扫描技术、实时交互式成像功能、磁共振实时定位、磁共振实时交互式参数改变、高分辨成像检查、组合扫描功能、水饱和技术、预饱和技术、饱和带数目、平行饱和带、伴随饱和带 | 具备 |
| 8.9.2 | 脂肪饱和技术、信号平均技术，包含内模式和外模式、频率编码方向扩大采集、相位编码方向扩大采集、偏中心扫描技术、可变K空间填写方式、K空间快速采集、线圈灵敏度校正技术、肝脏动态增强技术、图像亮度均一化校正技术、自动中心扫描技术、图像插值放大技术、图像变形校正技术 | 具备 |
| 九、 | 病人检查环境 |  |
| 9.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |
| 9.2 | 防磁降噪耳机 | 具备，可降噪并进行通话或音乐播放 |
| 9.3 | 检查通道通风系统 | 具备，可在床旁调节 |
| 9.4 | 检查通道照明系统 | 具备LED孔径照明系统，可在床旁调节 |
| 9.5 | 嵌入式触控显示屏 | 具备，磁体外壳两侧各1个 |
| 9.6 | 患者生理信号监控系统 | 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 |
| 9.7 | 床旁患者信息系统 | 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 |
| 9.8 | 床旁技师帮助系统 | 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 |
| 9.9 | 患者紧急呼叫装置 | 具备，提供防磁气动报警球 |
| 9.10 | 检查床最大承重 | ≥250KG |
| 9.11 | 检查床最低床位高度 | ≤52cm |
| 9.12 | 扫描床水平运动最大速度 | ≥20cm/s |
| 9.13 | 扫描床长度 | ≥260cm |
| 9.14 | 单次进床最大扫描范围 | ≥205cm |
| 9.15 | 多站扫描自动移床功能 | 具备 |
| 9.16 | 床旁紧急制动按钮 | 具备 |
| 9.17 | 床旁脚踏扫描开关 | 具备 |
| 十、 | 辅助设备 |  |
| 10.1 | 无磁高压注射器 | 1台 |
| 10.2 | 冷水机 | 1套 |
| 10.3 | 精密空调 | 1套 |
| 10.4 | 不间断电源（UPS） | 1套 |
| 10.5 | 无磁担架 | 1台 |
| 10.6 | 影像工作站 | 1套 |
| 10.7 | 机房屏蔽 | 1套 |
| 10.8 | 4M医用显示屏 | 3台 |