| 数字减影血管造影系统（DSA）技术规格及要求 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |
| 二、 | 功能 |
| （一） | 高级功能 |
| 1 | 双透视功能 |
| 1.1 | 双透视导航：支持参考屏实时显示造影图像与透视图像叠加 |
| 1.2 | 双透视放大：支持参考屏显示实时放大图像 |
| 2 | 支持原厂3D采集和重建 |
| 2.1 | 3D血管采集：支持减影和非减影模式 |
| 2.2 | 3D重建时间≤10s |
| 2.3 | 支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、3D测量、重置 |
| 2.4 | 支持发送3D角度、支持VR图像与C臂关联 |
| 2.5 | 支持多容积重建，数据源≥4 |
| 3 | 实时三维路图 |
| 3.1 | 支持3D Roadmap，允许SID、C臂角度调节、机架运动等 |
| 3.2 | 三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度 |
| 4 | 支持原厂锥形束CT采集和重建 |
| 4.1 | 支持在正侧位进行锥形束CT扫描 |
| 4.2 | 采集范围≥200° |
| 5 | 多模态影像融合引导 |
| 5.1 | 支持导入不同厂家的CT、MR图像，并于DSA图像融合显示 |
| 5.2 | 融合后的图像可用于二维实时透视图像的引导，应用场景包括神经和外周大血管等 |
| 6 | 支架精显 |
| 6.1 | 对带有冠脉支架的造影进行可视化增强，凸显支架形态，辅助用户精细化的观察冠脉支架结构和形态 |
| 7 | 冠状动脉定量分析功能 |
| 7.1 | 通过对来自全身的二维图像进行血管狭窄定量 分析，提供狭窄关键参数，辅助用户评估狭窄情况，制定治 疗方案。 |
| 8 | 左室定量分析功能 |
| 8.1 | 通过左心室分析应用，医生可以在冠心病介入手术对左心室造影图像进行心室分析，获取心室容积和射血分数，评估心脏射血功能是否正常 |
| （二） | 射线剂量防护技术 |
| 1 | 具有射线剂量监测功能 |
| 2 | 具备剂量报告功能 |
| 3 | 高清低剂量算法， （厂家提供各自最新的独立高清低剂量算法） |
| 3.1 | 针对于器官运动的自动配准，脑部、胸腹部、四肢等采用特定的柔性配准方式 |
| 3.2 | 图像增强技术，采用高低频信号分离方式独立增强各频段信号，实现动态影像增强，并可实现低造影剂下成像 |
| 3.3 | 噪声削减技术，通过时间及空间降噪，使用更多的图像和更大的邻域范围提升图像信噪比 |
| （三） | 患者数据管理 |
| 1 | 数据导入：支持将DICOM格式的患者图像数据从PACS、CD、DVD、USB导入到本机 |
| 2 | 数据归档：支持将DICOM、TIF、JPEG、BMP格式的患者图像归档至CD、DVD、USB、PACS |
| 3 | 图像打印：支持DICOM打印机打印患者图像 |
| 4 | 最大数存储量：≥10万幅图像 |
| 三、 | 技术性能 |
| 1 | 机架系统（C型臂） |
| 1.1 | 全自动悬吊式单向C型臂，具备天轨，机架可在天轨中滑动，可覆盖全身。 |
| 1.2 | 机架可进行等中心旋转 |
| 1.3 | 机架多位置预设，存储位置≥55种 |
| 1.4 | CRA:≥90° |
| 1.5 | CAU：≥90° |
| 1.6 | RAO:≥180° |
| 1.7 | LAO:≥120° |
| 1.8 | L臂旋转范围≥±135° |
| 1.9 | C 型臂弧深≥92cm |
| 1.10 | 等中心到地面≤107cm |
| 2 | 导管床 |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 2.2 | 床面材质为碳纤维材料 |
| 2.3 | 纵向运动范围：≥125cm |
| 2.4 | 横向运动范围：≥±18cm |
| 2.5 | 床面升降范围：≥30cm |
| 2.6 | 最大患者承重≥250kg |
| 2.7 | 床长度：≥310cm |
| 2.8 | 床面旋转角度：≥270° |
| 3 | 检查室内控制系统 |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏系统 |
| 3.2 | 控制屏可置于导管床 3 边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3.3 | 导管床运动控制 |
| 3.4 | C型臂SID调节、限束器控制 |
| 3.5 | 透视剂量调节 |
| 3.6 | 选择机架工作位并调用 |
| 4 | 控制室并行处理工作站 |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 4.2 | 可同时浏览两个序列 |
| 4.3 | 可同时处理不同病人的信息 |
| 5 | 高压发生器 |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率≥100kW |
| 5.2 | 最大管电流：≥1000mA |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 5.4 | 最小管电压：≤40kV |
| 5.5 | 最短曝光时间：≤1ms |
| 5.6 | 最大管电压：≥125kV |
| 5.7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 6 | X射线球管 |
| 6.1 | 球管阳极热容量：≥3.7MHu |
| 6.2 | 液态金属轴承球管 |
| 6.3 | 球管阳极转速≥9000转/分钟 |
| 6.4 | 球管焦点≥3个 |
| 6.5 | 大焦点≥1.0mm |
| 6.6 | 小焦点功率≥19KW |
| 6.7 | 大焦点功率≥95KW |
| 6.8 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| 6.9 | 球管带有防碰撞保护装置 |
| 6.10 | 球管阳极散热功率≥6500W |
| 7 | 平板探测器 |
| 7.1 | 探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器 |
| 7.2 | 最大有效成像视野(边长) ≥28cm X 38cm |
| 7.3 | ≥6种物理成像视野，以适应不同部位的介入需要 |
| 7.4 | 平板探测器分辨率：≥3.25 LP/mm |
| 7.5 | 像素尺寸：≤154μm |
| 7.6 | 最大灰阶输出：≥16bits |
| 7.7 | DQE：≥77% |
| 7.8 | 平板可90度旋转 |
| 7.9 | 平板探测器无需独立冷却装置 |
| 8 | 图像显示器 |
| 8.1 | 控制室：≥19 英寸医用高分辨率 LCD 显示器，≥2台 |
| 8.4 | 操作室：≥19 英寸医用高分辨率 LCD 显示器，≥4台 |
| 9 | 图像处理系统 |
| 9.1 | 透视：脉冲频率≥6档 |
| 9.2 | 最小脉冲透视帧频≤0.5fps |
| 9.3 | 最大脉冲透视帧频≥30fps |
| 9.4 | 透视：存储最多60s，最多1000frame |
| 9.5 | 高分辨率DSA采集方面支持2K采集 |
| 9.6 | 高速DSA模式，帧频≥30fps采集 |
| 9.7 | 数字电影最高帧频≥30fps |
| 9.8 | 具有在实时屏上用指针进行控制室和检查室的教学和互动 |
| 9.9 | 具有在实时图像上添加图形，用于手术定位 |
| 9.10 | 具有放大缩小平移、翻转、标注、反色、还原 |
| 9.11 | 具有窗宽窗位调节、边缘增强调节 |
| 9.12 | 具有电子光栅 |
| 9.13 | 具有减影和原像切换及剖背景调节 |
| 9.14 | 具有移动/替换蒙片 |
| 9.15 | 具有最大造影剂充盈图像 |
| 9.16 | 具有自动校准、导管校准、长度校准 |
| 9.17 | 测量包括直线测量、曲线测量、比例测量、角度测量 |
| 9.18 | Roadmap可实时调节血管、导管对比度及解剖背景 |
| 9.19 | 具有在roadmap过程中自动进行运动伪影消除 |
| 9.20 | 具有用DSA的图像做roadmap |
| 10 | 网络与接口 |
| 10.1 | 具有 DICOM Send 功能 |
| 10.2 | 具有 DICOM Print 功能 |
| 10.3 | 具有 DICOM Query/Retrieve 功能 |
| 10.4 | 具有 DICOM Worklist 功能 |
| 10.5 | 高压注射器接口 |
| 11 | 辅助设备 |
| 11.1 | 高压注射器 1套 |
| 11.2 | 高端双有创多参数监护仪 1套 |
| 11.3 | 三通道微量注射泵（三类器械） 1台 |